池州市人民医院电子气管镜招标技术参数
 设备名称：数字电子支气管镜系统
货物需求
2.1数量及配置：一套：包括电子影像处理中心1台（含冷光源），诊断型电子支气管镜1根，治疗型电子支气管镜1根，高清液晶监视器1台，图像工作站1台，台车。
2.2 整机要求:数字机、原装进口一线品牌（如奥林巴斯、潘泰克斯、富士）、要求近3年出品中档及中档以上型号。
2.3 交货期：合同签订后30个工作日内
2.4 售后服务要求:安徽地区有专业工程师上门服务(厂家资质认可、不少于三名;提供名单、联系方式和资质证书)，24小时内到位，并能在第一时间提供备用设备。
三、技术规格要求
	1.影像处理中心

	★数字信号输出
	具备：影像信号的数字化处理令内镜的画面更加清晰明亮，色彩还原性更加真实。

	视频输出方式
	具备：HD-SDI、DVI、SD-SDI、RGB*2、Y/C*2、Video或S-VIDEO、RGB-VIDEO同时输出

	数字影像输出端口
	具备;SERIAL端口

	图像色彩调节功能
	具备，实现多档调节

	降噪功能
	具备自动降噪

	轮廓强调功能
	具备

	自动白平衡
	具备

	与工作站同步连接
	具备

	测光模式选择
	具备：平均/峰值

	自动增益控制
	具备

	字母双画面功能
	具备,冻结主画面同时出现实时观察用子画面、并可更改子屏幕显示位置

	图像冻结功能
	具备通过操作部位上的按钮进行操作

	内镜兼容性
	具备,可兼容电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜等优先

	内镜信息自动记忆功能
	具备

	自动调光功能
	具备

	2.光源
	

	★主检查灯
	氙灯≥100W或LED光源

	应急灯
	具备

	灯泡寿命
	持续照明约400小时（间断使用则寿命稍有不同）

	点亮方式
	开关调节器

	冷却方式
	强制空气冷却

	3.医用液晶监视器
	

	面板规格
	≥  15寸

	4、电子支气管镜（诊断型）

	视野角度
	≥120°

	视野方向
	直视

	视野距离
	≥3-50mm

	先端外径
	≤5.5mm

	插入部外径
	≤5.2mm

	★弯曲角度
	向上≥180° 向下≥130°

	有效长度
	≥600mm

	全长
	≤860mm

	★钳道内径
	≥1.9mm

	激光兼容性
	具备

	高频兼容性
	具备

	耐低温等离子消毒
	具备优先

	镜子防水接头或防水帽
	具备；减少了因意外浸水而损坏的相关风险

	电子支气管镜（治疗型）

	视野角度
	≥120°

	视野方向
	直视

	视野距离
	≥3-50mm

	先端外径
	≤6.3mm

	插入部外径
	≤6.4mm

	★弯曲角度
	向上≥180° 向下≥130°

	有效长度
	≥600mm

	全长
	≤860mm

	★钳道内径
	≥2.7mm

	激光兼容性
	具备

	高频兼容性
	具备

	耐低温等离子消毒
	具备优先

	镜子防水接头或防水帽
	具备；减少了因意外浸水而损坏的相关风险

	5.图文工作站

	电脑主机（最低配置）
	处理器：英特尔酷睿i7双核处理器；内存：≥2GB;硬盘≥1TB；   显卡：≥1G独立显卡；光驱：DVD刻录光驱。集成千兆以太网卡等。

	主机显示器
	≥17寸液晶显示器，

	报告打印机
	惠普彩色激光打印机（四彩色）,响应时间≤5ms

	气管镜图像软件
	具备

	6.台车

	台车（原装进口）
	具备（与设备同品牌）

	7.附件

	活检钳（有窗型）   10把

	细胞刷（标准型）   10把

	细胞刷（一次性）   2套

	TBNA活检针        5把

	喷雾管             5根


