灭菌器参数要求

1、容积：≥1200L,脉动真空型

2、主体设定压力：0.25 MPa-0.3 MPa。
3、设定温度：130-136℃

4、记录方式：内置微型打印机

5、蒸汽来源：外接气源

6、全不锈钢卫生管道，卡箍连接，管路内外抛光处理，易拆装。

7、真空泵：双极水环式真空泵，噪音低，稳定性好，真空度达到-0.095MPa。

8、内外壳，门等SUS304不锈钢，主体内壳材料厚度为≥8MM。

9、保温：灭菌柜主体和密封门有良好的保温措施

10、使用寿命≥10年

11、软件和控制：配备完整的自测及校正程序，灭菌的温度，压力，时间过程阶段，预置参数均在触摸屏上自动显。彩色中文触摸屏。内置微型打印机。双门通道型、机动门或移门，整体机器适合现有场地安装。
12、焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，氩气保护，自动控制无过烧现象。

   13、灭菌器主体及材质：主体结构模型为矩形环形加强筋结构。
14、减压阀 气动阀 及温度变送器均为进口品牌

15、装卸载装置：每台设备配置不锈钢格栅2个；进出锅架2个。

