全自动血流变分析仪技术参数

1	仪器性能	进口或国产。

2	样本类型	血浆、全血

3	测试速度	全血≥120个/小时，血浆≥240个/小时。

﹡4	测试原理	•	全血测试方法：锥板法

•	血浆测试方法：锥板法、毛细管法

5	测试方式	锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术；

毛细管法信号采集方式采用自跟踪液面微分捕获技术。

6	样本量	全血加样量200～800ul范围可调；血浆加样量≤200ul

7	粘度测量范围	≥（0～55）mPa.s

8	剪切应力范围	≥（0～10000）mPa

9	切变率范围	（1～200）s-1

10	样品位	≥双60孔位，全开放、可互换，适用于任意试管

11	工作模式	全血和血浆并行同步测试功能

12	进排液系统	均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能

﹡13	报警功能	结果异常，清洗液不足，废液溢出报警功能

14	测量精度	准确性误差≤±2%

15	变异系数	重复性误差CV≤2%

16	温度控制	微电脑智能温控系统，37℃±0.1℃

17	机芯材质	钛合金

18	实验室信息系统LIS 	采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，有标准RS232端口及USB接口，负责连接LIS系统。

﹡19	质控物	具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物，可溯源至国家级非牛顿流体标准物。

﹡20	标准物	牛顿流体采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标

21	软件支持	免费升级

22	电源要求	UPS及电瓶组组合，要求断电情况下能够延时工作2小时。

23	维保	终身软件免费升级，保修期外维修不收人工费，每年两次免费巡回保养。

24		提供所有耗材的注册证件和供应价格。

25	辅助配置	电脑控制操作系统，配备一台品牌电脑，i7CPU，内存需大等于4G，硬盘需1T，配21寸液晶显示器，独立显卡；配备一台激光打印机、一把条码扫描枪。

﹡26	用户	同类产品在本省拥有3家以上三甲用户。