中耳分析仪 技术参数

| 序号 | 条目号 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要测试功能： - 鼓室压测试 - 同侧对侧声反射测试 - 咽鼓管功能:完整/穿孔鼓膜的咽鼓管功能测试 - 声衰减测试 - 声潜伏期测试 - 声敏感化测试 |  |
| 1 | 1 | 鼓室压测量:筛选型鼓室压测量、诊断型鼓室压测量 |  |
| 2 | 1.1 | 探头不少于三种探测音：226 Hz ( 85 dB SPL +-1.5 dB ) 678 Hz ( 85 dB SPL +-3.0 dB ) 1000 Hz ( 75 dB SPL +-3.0 dB ) |  |
| 3 | 1.2 | 声压测量:正常范围+200 - -400dapa；宽范围+400 - -600dapa；12.5，50和600/200 dapa/秒 |  |
| 4 | 1.3 | 扫描速度:12.5，50和600/200 dapa/秒 |  |
| 5 | 1.4 | ★多频率鼓室压功能： 测试频率250-2000Hz，以50dB步进值来获得鼓膜共振峰，从而更容易的确定不同年龄段患者的中耳响应频率，为进行手术前后测试结果提供量化证据。 |  |
| 6 | 1.5 | ★双组分（Y.B.G）分别进行鼓室压测量:利用声导纳（Y）、声纳（B）、声导（G）分别结合226Hz、678Hz、1000Hz探头纯音诊断复合型病变，对临床诊断意义重大。 |  |
| 7 | 1.6 | ★触摸显示屏，可在同一屏幕同时显示3项鼓室压测量图测试结果 |  |
| 8 | 2 | 听反射测量：同侧声反射，对侧生反射 |  |
| 9 | 2.1 | 测试信号：≥250，500，1k，2k，4k，BBN，LBN，IIBN，短声或外部输入 |  |
| 10 | 2.2 | 自动镫骨肌反射阈值查询和标记 |  |
| 11 | 2.3 | 强度范围：35-120dBHz |  |
| 12 | 24 | 步长值：5dB、1dB、2dB |  |
| 13 | 2.5 | 精度 ：±0.5 dB |  |
| 14 | 3 | 咽鼓管功能:完整/穿孔鼓膜的咽鼓管功能测试 |  |
| 15 | 3.1 | 完整鼓膜耳咽管测试：不需要指导患者做Toynbee和Valsalva测试 |  |
| 16 | 4 | 特殊测试功能： |  |
| 17 | 4.1 | 声反射衰减 |  |
| 18 | 4.2 | 声反射敏感化 |  |
| 19 | 4.3 | 声反射潜伏期 |  |
| 20 | 4.4 | 编程模式 |  |
| 21 | 5 | 硬件要求： |  |
| 22 | 5.1 | 可直接连接键盘直接输入被测试者信息 |  |
| 23 | 5.2 | 内置热敏打印机 |  |
| 24 | 5.3 | 可连接电脑、可与NOAH兼容 |  |
| 25 | 5.4 | 可直接连外置打印机 |  |
| 26 | 5.5 | 全中文报告系统，编辑本院报告 |  |