监护仪技术参数

*1、全套设备为原装进口，一体化设计，移动方便

*2、屏幕≥12英寸彩色TFT触摸屏，分辨率800*600，具备14通道波形显示能力

3、全中文操作系统，触摸屏操作，可手写输入病人姓名

*4、测量参数： ECG，心率，呼吸（阻抗式），SpO2，脉率，NIBP，双有创血压和主流法CO2和双体温。

5、三级报警: 危急、警告、提示

*6、数据存储：72小时趋势图、72小时数据列表和72小时5导波形全息回顾

7、外接显示：支持双屏显示或主副显示

8、双有创血压和双体温可同时监测

9、支持3、6、10导联电极心电监护

*10、心律失常分析方法：多模板匹配法，支持23种心律失常分析

11、内置12导心电分析软件，支持输出12导心电分析报告

*12、内置主流呼吸末二氧化碳模块，配置主流探头后可支持插管病人和非插管病人的呼吸末监护

13、 心电

13.1 心率计数范围： 0次/分、15次/分至300次/分

13.2 心律失常分析VPC计数率： 0VPC/分-99VPC/分

14、 呼吸 (阻抗法)

14.1 通道数： R-F和R-L中选择

14.2 呼吸率计数范围： 0次/分-150次/分

15、 血氧

15.1 波形灵敏度： ×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8或自动

15.2  SpO2 显示范围： 0%SpO2至100% SpO2

15.3  脉搏率范围：  30次/分-300次/分 血氧饱和度探头可水洗，浸泡消毒

16、 无创血压

16.1  测量范围： 0mmHg-300mmHg

16.2  测量模式： 成人/儿童或新生儿通过连接的通气软管识别。

16.3  工作模式： 手动，连续（≤15分），定时，PWTT和腰麻模式（取决于SITE设置）

16.4  预置加压值(默认值)：成人： 180mmHg ；儿童： 140mmHg ；新生儿： 100mmHg

17、  有创血压

17.1  测量范围： –50mmHg ～ 300mmHg

17.2  测量准确度：±2mmHg（–50mmHg≤IBP<100mmHg）

±1mmHg（100mmHg ≤ IBP ≤ 300mmHg）

17.3  显示项目： 收缩压（SYS）、舒张压（DIA）、平均压（MEAN）

18、  体温

18.1  通道数： 2道

18.2  测量范围： 0°C-45°C

19、  电池

19.1  电池类型：锂电池或镍氢电池

19.2  电池工作时间 ：≥90分钟

*20、以上技术参数需厂家提供产品Datasheet资料或产品检测报告

21、 产品质保期二年