医用充气式多功能智能化保温仪技术参数

供电电压：210V-230V

加热功率：1200W

运作模式：连续不断

电源线：带漏电保护功能

噪音平均值：45dB

操作所需环境温度条件：22℃±4℃

出热风时间：10秒

温度控制：出风口有温度感温探针，能有效控制输出的设定温度。

温度功能：设定温度、实际输出温度，液晶屏中文显示。

自动与手动切换功能：在自动状态下操作面板自动指示灯长亮，反之手动时自动指示灯不亮。

超温报警系统：保温仪有温控系统，遇超温时液晶屏中文故障报警显示并伴有操作面板的报警指示灯提示。

故障报警系统：保温仪有自检系统，遇故障，液晶屏中文故障报警显示并伴有操作面板的报警指示灯提示。

温度设置：可选温度四档，室温（冷却档）；38℃（低档）；42℃（中档）；46℃（高档）；误差±1.5℃（自动、手动可切换），以上温度是指输气软管出风口的温度。

过滤器使用时间：2000h,液晶屏有中文过滤器更换提示。