招标参数

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 分指板 | 规格：大、中、小三种规格； 材质：木质； 用途：用于矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形的作业训练。 |
| 滚桶 | 规格：三种规格可选； 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。 |
| 木插板 | 规格：大¢25×100mm；中¢18×90mm；小¢13×80mm三种规格。 用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者手眼协调功能。 |
| 认知图形插板 | 规格：45×35×3cm； 用途：用于感知能力及大脑对图形的识别训练。 |
| 几何图形插板 | 规格：50×40×3cm； 用途：适用于感知能力及大脑对图形的识别训练。 |
| OT桌（可调式） | 规格：150×80×60~85； 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 |
| 平衡板 | 规格：90×70×10cm 最大载重：135Kg 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。 |
| 手平衡协调训练器 | 规格：30×25×6.5cm； 用途：手眼协调功能训练。 |
| 上螺母 | 规格：35×20×21cm； 用途：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性和灵活性。 |
| 手指阶梯 | 规格：30×12×45cm； 用途：用于改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活、协调性。 |
| 上螺丝 | 规格：35×25×9cm； 用途：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性和灵活性。 |
| 可调式沙磨板及附件 | 规格：100×80×80； 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 |
| 手指插球器 | 外形尺寸：40×25×8cm； 用途：用于改善手指关节活动度，训练手指主动运动的协调性、灵活性。 |
| 套圈 | 规格：φ28×45； 用途：训练患者眼—手协调功能。 |
| 套彩盘 | 规格：80×17×72cm； 用途：训练患者眼、手协调功能及感知、认知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。 |
| 铁棍插板 | 外形尺寸：22×12×4cm； 铁棍尺寸：大（¢4×60mm）、中（¢6×60mm）、小（¢8×60mm）； 用途：用于偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练。 |
| 微电脑下肢关节被动训练器（膝踝关节） | 设备功能： 1、被动运动轨迹完全符合生理曲线运动方式； 2、左右腿治疗无须绑带固定 ★3.极限角度延时0-30s：拉伸肌腱和韧带，有助于关节活动度恢复； 4、具有痉挛识别功能 5、训练方式：既可坐式训练，也可卧式训练； 6、智能控制手柄：方便启动/暂停/反转控制； ★7、运动角度渐进式变化，确定极限角度，保证治疗的黄金区域 ★8、原装进口 技术参数要求： 1、运动幅度：膝：-5°～115° 2、病人高度：150～195㎝ 3、运动速度：40°/分钟～145°/分钟 4、电源:220V/50Hz 50VA |
| 中频电疗仪 | - ★中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； - 输出方式：含四路中频热电输出，含四路药物离子导入； - 具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调； - 内存99个处方； - ★中频频率：2～10KHz； - ★调制频率：0～150Hz； - 调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定 - ★调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制； - 输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 - 调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。 - 差频频率范围：干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。 - ★动态节律：干扰电动态节律为4s～10s范围内。 - 差频变化周期：干扰电差频变化周期为15s～30s。 - 定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。 - 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。 - 噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。 - 输入功率：160VA ； - 输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； - ★输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； - 工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。 - 通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。 |
| 上肢协调功能练习器 | 规格：32×23×32cm； 用途：适用于训练上肢的稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。 |
| 体操棒与抛接球 | 规格：40×40×100cm； 功能：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 |
| 踝关节矫正板 | 规格：35×31×（10-21）cm； 材质：铁质； 功能：用于矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 |
| 系列沙袋 | 规格：63×32×73cm； 功能：适用于肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练和关节牵引。 |
| 角度尺 | 规格：35×15×5cm； 用途：测量指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 |
| PT训练床（电动升降） | 规格：196×61×48~98cm； 额定载荷：180.0kg； 电源参数：220V、50Hz； 用途：根据需要调节床面以便治疗师进行全身各部位的按摩。 |
| PT凳 | 规格：63×60×43~54 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |
| 智能运动康复训练机（坐式上下肢） | 1.设备功能： 1.1用于中风、偏瘫等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的康复训练； 1.2设备应具有主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练模式； 2.技术规格： 2.1设备动力控制： 2.1.1阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm； 2.1.2转数：在被动训练时，上下肢转数1-60rpm，步距1rpm； 2.1.3定时时间：设定范围1min-120min，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出； 2.2设备操作控制： ★2.2.1水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°后可做水平训练； ★2.2.2高度调节：训练机高度调节范围90-100cm； 2.2.3彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作； .2.4左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练； 2.2.5能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛； 2.2.6通过方向键可改变运动方向； 2.2.7主被动训练模式可自由转换或可手动选择 2.3设备功能： 2.3.1具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能； 2.3.2具有显示高肌张力功能； 2.3.3具有语音提示功能； 2.3.4具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能； ★2.3.5具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能； ★2.3.6具有异常声音控制和按键控制的急停功能 2.3.7具有利用智能卡或U盘进行训练方案、病历档案管理及联机打印训练分析结果功能 |
| 全自动智能蜡疗仪 | - 一键制作蜡饼，全自动，无需人工接蜡、制饼。一小时快速制作蜡饼； - 蜡饼厚度(10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm)、温度可调； - 能对重复使用的石蜡自动过滤杂质； - ★对重复使用的石蜡过滤后自动进行紫外线消毒；过滤：熔蜡阶段3级过滤；杀菌：紫外线杀菌； - 设有观察窗和照明系统随时观察蜡饼制作情况； - 外壳采用冷轧钢喷塑材质，美观、豪华； - ★大屏幕彩色液晶显示屏触摸式操作； - SUS304不锈钢内胆及托盘；西门子原装PLC控制系统保证精准运行； - 每组托盘有单独的出蜡系统； - 可设置每天自动开机时间，自动关机时间； - 循环泵外置过热及低温保护功能防止蜡液堵塞； - 移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀； - 根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制饼温度； - 有防止过热的报警装置； - 上置风机避免蜡液溢入； - ★温控技术可以使保温箱内任意一个角落的温差不超过±0.1℃，保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生； - 紧急停止装置，漏电保护等7道安全保护装置； - 出蜡剩余状态显示，有出蜡实时进度条显示； - 有记忆功能，记忆上次制作参数； - ★内置15条加热管道，并有超温和低温保护功能； - 整个流程的所有时间可任意设置；整个流程中所有温度可任意修改； - 消毒间隔和消毒时间任意设置； - 断电后重新开机具有取消任意中间流程的功能； - ★无水化蜡技术保证蜡饼内无水分烫伤； - 电源：220V±22V 50±1HZ； - ★蜡饼厚度： 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm可选择； - 自动制作蜡饼时间：≤3min； - 托盘层数：15层；一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置； - 观察窗尺寸：高700×宽200（mm）； - 保温箱温差：±0.1℃； - ★保温箱制冷方式：风道循环冷却； - 熔蜡空间：66L；蜡饼制作空间：180L - 整机尺寸：高1500×深700×宽650（mm）；蜡盘尺寸：长500×宽400×30（mm）； - 整机重量：200kg； - 熔蜡温度控制范围：室温~99℃；蜡饼温度设置范围：室温-99℃； - 商务要求 - 1）生产企业注册资金400万元人民币以上或同等汇率外币 - 2）通过ISO9001质量管理体系认真 - 3）通过ISO14001环境管理体系认证 - 4）通过OHSAS18001职业安全卫生管理体系认证 |
| 空气压力波治疗仪 | - 八种充气变化可以任意组合成临床所需的多种治疗处方 - ★联合处方（A+B+G）组合成的动脉模式，可满足内分泌科、高干科和周围血管科的特定临床需要。 - 临床最权威的0～200mmHg压力梯度设计，有效地保护静脉瓣膜不受损伤。 - ★每腔压力可独立调节，具有零压力跳过功能，可避开伤口部位受压。 - ★每腔压力持续时间可调节，对脉动流的流速和流量的变化进行干预。 - ★循环间隔时间可调节，保证最适宜的静脉回流效果。 - 治疗时间0～99分钟可调，便于执行收费标准。 - ★十二腔序贯叠加气囊，彻底解决了普通气囊压力死角和血液逆流、静脉瓣损伤的缺陷。 - 采用YKK耐用拉链，提高套筒使用寿命。 - 原装内衬，透气率提高60%，既改善病人的舒适度，又方便拆洗、消毒，避免交叉感染。 - 精密压力传感器保证套筒压力不受患者体型差异的影响。 - ★梯度压力，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流量。 - 连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平。 - 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 - 具有超限报警和自动泄压保护功能。 - 大屏幕实时显示充气部位、组合模式、剩余时间、套筒真实压力、每腔持续加压时间、循环间隔时间，便于护士巡视。 - 获得SFDA、FDA 、CE、UL、GMP 、ISO9001 、ISO13485等安全认证。 - 超静音设计，即使在夜间运行不影响患者休息。 - 采用E.M.I线路设计，超强电磁兼容性。 |
| 激光治疗仪 | 1、激光种类：红光（660nm）、红外光（808nm） 2、输出波形：正弦波、连续波 3、★激光输出：①整机有二组输出通道，每组都带负压自动吸附定位，激光结合拔罐功能，每组独立工作 ②负压强度可调，12段调整。最低-160mmHg，最高-300mmHg。 4、激光输出功率：低：10mW、中：30 mW、高：50 mW 5、激光输出频率：1HZ、10 HZ 6、★电刺激输出： ①电刺激模式：模式A：捶打；模式B：拍打；模式C：渐进；模式D：三种模式自动循环 ②电刺激强度：12段调整，默认值最弱 ③电刺激速度：12段调整，默认值最慢 ④电刺激频率：锤打模式：12Hz；手拍模式16.7Hz；揉捏（渐进）模式28.6Hz 7、输出时间：3分钟、5分钟、10分钟。 8、★激光及电刺激功能可分别独立使用，也可搭配一起使用。 9、紧急停止装置：系统界面配有紧急停止按钮、紧急停止插销及钥匙控制器。 10、★罩杯自动抽气装置：抽气装置有防脱落自我检测功能，罩杯脱落，激光自行断电 11、操作界面：图形式单色LCD 显示面板，塑料按键 |