新生儿温箱主要参数（国产）

1、四门培养箱

2、控温方式：箱温和肤温两种温度控制

3、箱温控制范围：25℃～37℃，设置温度和测量温度差不得超过0.3℃

4、肤温控制范围：34℃～37℃

5、升温时间：≦30min

6、婴儿床倾斜角度：±12度无极可调

7、婴儿舱内噪声：≦55dB(A)

8、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统

9、配有光疗设置。