新生儿进口保暖箱招标参数

1. 原装进口, 主要用于重症加护病人和早产儿。

2.微电脑控制，液晶屏LCD显示如下参数：箱内温度、皮肤温度、湿度、体重

3.具备箱温温控和伺服温控两种模式。箱内温度控制范围：23.0-37.0℃，皮肤温度控制范围34-37.5℃，检测温度和设置温度相差不超过0.3℃。

4. 设有大于37℃过度保护装置。

5. 可双向推拉360°旋转大床垫。

6.伺服湿度最高达95%，显示范围30-99%，增量5%。

7. 具备双体温探头设计，可同时测量双胎，同等价格优先。

8. 配置有内置电子秤，测量范围300-3000克。

9. 箱顶盖可从一侧整体掀开，提供半开放式大面积操作救治平台。

10. 暖箱各部位共配备有多个导管孔，方便医护人员的管路管理。

11. 声光分离双级报警系统，包括温度、湿度、断电、系统故障等报警，音调可调。

12. 内置X线盘可提供多角度拍片位置，且在拍片过程中不会影响热辐射功能。

13. 床体可倾斜，0-12º连续无级可调，床体可升降。

14. 安静模式，于暖箱闭合模式下，噪音水平＜50dBa.

15. 独立大存储抽屉，方便存储物品。

16. 整机可徒手拆卸，无卫生死角，清洁简单。

17. 具备可安装输液架、仪器架等附件。

18、设备使用6个月内发现不能满足以上功能，或者非人为因素损坏不能正常工作，保持退货权利。