呼吸机

一、基本要求

★1、适用于成人，儿童；整机原装进口。

★2、全中文操作界面，报警信息以中文显示，有操作提示，外置式原厂配置，一体化彩色触摸屏，且屏幕至少15英寸，屏幕可显示3道波形和2个环；

3、操作简单，方便，逻辑化操作界面；具有待机功能或其他智能功能。

二、呼吸模式：

1、一般通气模式：

A/C（辅助/控制）：PCV,VCV

SIMV（同步间歇指令通气）；

PSV（压力支持）；

CPAP/PEEP ；

2、标配高级通气模式：

BIPAP或B​i​L​e​v​e​l（双水平气道正压通气）；PRVC或AutoFlow（自动流量调整功能）；PLV（压力限制通气）；APRV(气道压力释放模式)；NIV（无创面罩通气）：

三、呼吸机参数设定：

1、标配容控下潮气量：25—2000ml，可选配新生儿模块，最小潮气量可达5ml;

2、呼吸频率可调:2－80次/分

3、吸气时间可调：0.2－10秒

4、吸气峰流速：5—150升/分；

5、压力上升时间可调：0－2秒

6、吸气压力可调：5－90cmH2O

7、压力支持：0－45cmH2O

8、呼气末正压PEEP：0－35cmH2O

9、流速加速度；1－100%可调

10、氧浓度精确可调：21-100％

11、敏感的流速触发方式：1－15升/分；

四、监测参数要求：

1、监测参数精确：

潮气量监测：吸入潮气量，呼出潮气量，

呼吸频率监测：总呼吸频率，自主呼吸频率；

分钟通气量监测(0-99L/min)：分钟通气量MV，自主分钟通气量MVspon，气道压力监测(0-99mbar)：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压，内源性PEEP；吸入氧浓度FiO221-100% ；

2、可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量；

3、肺力学监测：实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C；

4、具有实时波形监测功能：压力－时间波形和流速－时间波形；

5、趋势图、记录本功能；

6、PV环、FV环、呼吸力学环图，能冻结环图，并用工具尺直接测量上下拐点，以便于医生诊断肺力学的变化；

五、报警参数要求：

1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定10－60s）、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警；

2、呼吸回路断开报警；

3、智能三级声光报警系统；

4、具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气；

六、性能要求

1、高压供氧压力：3－6Bar；

2、操作提示功能，极端数值需要确认；参数逻辑关系提示功能，防止误设置；具有参数调节防错，保护设置安全。

3、具有智能程序吸痰功能：吸痰2分钟 ,吸痰前后均能智能纯氧2分钟；呼吸机可外接雾化功能。

4、具有吸气保持功能；

5、精确耐用的外置式流量传感器或内置流量传感器，传感器如是耗材，需提供5年免费使用。有过滤器等保护措施，保护传感器，减少损坏。

6、漏气补偿功能；

7、具有今后升级功能；；

8、可选配高效的原装进口空压机。

注：“★”为呼吸机的基本参数，若不满足视为无效投标，非“★”三项不满足，同样视为无效投标；