CBCT招标参数

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| *1 | 产地： | 整机原装进口，有FDA或CE认证 |
| 2 | 设备用途： | 用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅片的拍摄（非三维重建）。 |
| 3 | 基本要求： | 用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，视野大小多级可调，成像域位置随需可选，用户能随意拍摄任何几颗牙或指定局部区域的三维影像，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要。 |
| *4 | 定位方式 | 定位方式：开放式定位，病人定位没有镜面反射，方便轮椅患者拍摄，医患可面对面交流，定位直观准确。 |
| 5 | X线球管性能 | 旋转球管，拍摄头侧时不需要拆卸平板探测器。锥形束3D曝光时提供脉冲扫描，短促的曝光减小病人辐射，消除动态伪影；全景曝光时采用微电脑控制的高频恒压直流方式扫描，图像对比突出，亮度均匀，成像质量更好 |
| 6 | 4刀片式瞄准器（初级狭缝） | 全新铜质刀片的初级狭缝，使软组织成像更加清晰，狭缝大小形状可随电脑程序自由调节，方便日后升级 |
| *7 | 3D平板探测器 | 非晶硅平板探测器(非CMOS平板），无变形失真，密度对比度好，最小体素75um |
| *8 | 2D专用传感器 | 配备头侧拍摄专用的2D线性高精度CCD传感器一块，像素≤48um，灰度≥16bit。可用于两维全景片的直接拍摄。（非CMOS） |
| 9 | 球管阳极电流可调： | 阳极电流≥1-16mA 可根据病人不同进行调节 |
| 10 | 球管阳极电压可调： | 阳极电压≥60-90kV 可根据病人不同进行调节，恒压设计。 |
| *11 | 球管焦点： | 球管焦点≤0.5 mm， 固定阳极 |
| 12 | 高压发生器： | 高频发生器：更高X线发生效率，并且符合欧盟最新环保标准，高频射线发生器频率≥140kHz |
| 13 | 扫描时间 | 最短扫描时间≤12S |
| 14 | 扫描角度及曝光脉冲 | 单次≤200°，曝光脉冲不小于300次 |
| 15 | 无限多关节机器人臂 | 无限升级投照程序，自由定义3D成像区域位置 |
| 16 | 头颅测量臂及扫描装置 | 配备头颅测量臂一套 |
| 17 | 3 激光束定位功能 | 准确、快速、方便 |
| 18 | 三维CT成像定位面夹 | 适合三维CT拍摄，定位准确，病人无压力，不紧张 |
| 19 | 全景及头颅定位固定颞夹 | 碳纤维制作，可消毒可高温高压灭菌 |
| 20 | 真彩色液晶触摸控制面板 | 机身自带全中文彩色触摸控制屏、可视面积≥10英寸、图形化显示 |
| 21 | 三维CT成像程序 | 牙列成像程序、颞颌关节成像程序、上颌窦成像程序、扩展视野成像程序、低辐射成像程序。 |
| 22 | 三维成像位置调节功能 | 可从触摸屏界面指定拍照位置，并使用小摇杆控制进行微调 |
| *23 | 超高清拍摄能力 | 体素为75um时拍摄视野范围（FOV）≥Ø50x50mm。 |
| *24 | 拍摄视野 | 单次扫描视野≥110（横径）x80（高度）mm，最大拍摄视野≥140（横径）x80（高度）mm。 |
| 25 | 电压电流分别调节功能 | 提供电压电流的五种预设组合，也可分别独立调节，以适应每位病人的不同 |
| 26 | 三维动态X射线控制功能 | 三维成像曝光中，根据每个病人解剖结构不同，自动动态调整mA值大小以达到最佳成像效果，有效减小放射剂量 |
| 27 | 全景配套拍照程序及定位系统， | 全景程序适合日常诊断，相当于为用户增加了一台数字化全景机，可利用平板或用CCD直接进行二维全景片的拍摄（非三维重建全景） |
| 28 | 头颅测量配套程序 | 正位，侧位等调节，可设定大小 |
| 29 | 3D重建服务器 | 配套原厂高速重建服务器，首次重建时间约半分钟 |
| 30 | 病人管理、图像处理，信息一体化软件 | 综合病历管理功能,全面处理所有3D及2D口腔影像（全景、头颅、牙片、口腔内窥镜）,图像后期处理，距离角度测定,标记提示(中文输入)，打印等，甚至可以连接牙椅等设备 |
| 31 | 影像处理工具： | 二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算；三维影像显示： CT值调节、剖面影像 |
| 32 | 微软SQL数据库软件 | 用于储存病人信息及相关拍摄信息，诊断病例等 |
| 33 | DICOM DIR(Media Storage)基本协议功能 | 可进行本地DICOM输出输入等基本DICOM功能，方便用户日常使用。 |
| 34 | 三维浏览器模块功能 | 用于实现日常诊断，XYZ切片轴观察，3D模型观察，即时重切片，三维即时切片，彩色渲染，长度及角度测量，骨密度测量，中文标注，报告生成及打印，特定视角保存等功能 |
| 35 | 三维处理功能 | 软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能 |
| 36 | 多断层切片程序模块功能 | 适用于种植牙研究，沿颌弓长轴的垂直多重切片，切片角度间距均可调节，切片数可设定3至27片，方便观察，测量及标注功能 |
| 37 | 输出三维浏览器功能，实现信息共享 | 三维图像可直接输出至硬盘或U盘，三维浏览器同步生成，用户可携带浏览器程序至任意计算机浏览，无需安装即可调用图像并进行测量诊断等工作。且三维浏览器包含软件的全部功能，除可完成测量浏览的功能外，更可在输出的浏览器那个实现种植体摆放等高级功能，实现无限扩展。 |
| 38 | 光盘直接刻录功能 | 可同时输出二维及三维图像包含浏览器直接到CD，无需启动外部第三方光盘刻录软件。 |
| 39 | 报告生成及打印工具集成功能 | 任意添加及编辑诊断报告模板，可插入不同类型的2D及3D影像及标注，诊断文本等信息，灵活应用于不同用户的不同诊断需求 |
| 40 | 种植规划软件模块 | 同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析，原厂种植规划软件，提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划，描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测。 |
| 41 | 重建全景模块 | 具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断 |
| 42 | 正畸模块 | 原厂头颅正畸自动标识绘图模块:有头颅侧位图像自动标识绘图功能 |
|  |  | 自动图像软组织过滤功能 |
|  |  | 脸部软组织外形自动被识别 |
|  |  | 自动标识 ≥ 16 标记位点 |
|  |  | 具备手动绘图标识功能 |
|  |  | 标识绘图功能包含有以下五种算法 Ricketts, Tweed, Steiner, Mac Namara |
|  |  | 手动测量功能 |
|  |  | 手动角度测量 |
|  |  | 图像旋转功能 |
|  |  | 镜面图像 |
|  |  | 选择不同颜色线条标识 |
| 43 | 多用户网络终端许可 | 网络多用户连接 |
| 44 | DICOM打印 | 可连接DICOM打印机网络上打印胶片 |
| 45 | DICOM高级功能 | 支持打印，Worklist，查询找回等全部高级DICOM功能，可完全连接PACS网络 |
| 46 | 软件兼容性 | 兼容Windows XP, Windows 7, Windows 7 64位，苹果OS系统 |