全自动分枝杆菌检测系统参数（原装进口）

1. 仪器及相关试剂已具备FDA、SFDA、CE认证证书。

*2. 设备可同时容纳样本量≥320份，每天能至少处理7份样本，年处理样本能力至少可达2000份以上。

*3. 检测原理：使用当前检测灵敏度最高的荧光检测原理，运用瓶外非侵入性连续检测技术，24小时连续监测，对培养结果进行自动判断。

4. 能对痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本进行分枝杆菌检测，涵盖了临床绝大多数致病性分枝杆菌。

*5. 提供五种抗结核药物药敏试剂盒（链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺），试剂都具备FDA、SFDA、CE注册证书。

6．平均阳性检出时间：9天；平均药敏时间：8天。

7. 仪器内置有自动药敏分析软件，可直接产生药敏结果，无需人工分析。

*8. 系统具有自动校正功能，无需人工进行检测校正。具有记录和分析连续动态结果功能。每1小时运行一次，确保结果的准确可靠。

9．仪器具有5小时内重新输入功能：培养瓶取出5小时内再放入，所有数据不丢失，能继续检测，有效应对假阳性的发生。

*10. 培养管为非玻璃材质，室温保存。具有螺纹盖，安全、密闭效果好。

11. 采用移液枪加样，无需锐器，对工作人员无污染，避免穿刺损伤。

*12. 内置电脑，图形操作界面，操作简单易学。具备条码扫描功能，方便样本信息输入。设备具备打印功能，可直接打印出检测结果（包括：药敏实验结果）。

13、配备一台品牌电脑，i7CPU，内存需大等于4G，硬盘需1T，配21寸液晶显示器，独立显卡；配备一台激光打印机、一把条码扫描枪。并负责连接检验LIS系统。